証明書番号：0000001870

温度校正証明書

以下の結果は、国家標準にトレーサブルであることを証明致します。

依頼者　アイ・ティ・イー株式会社

所在地　東京都千代田区丸の内1-5-1　新丸の内ビルディング10F

校正対象商品

|  | 製品名 | 型番 |
| --- | --- | --- |
| センサー | IB-trace TG P | 190124110002600 |

合否判定基準：器差が±0.5℃に収まっていること。

校正結果		校正年月日　2026年3月12日

| 基準値（℃） | 器差（℃） | 実際の値（℃） |
| --- | --- | --- |
| -40.1 | ±0.5 | -39.7 |
| 4.7 | ±0.5 | 5.2 |
| 40.3 | ±0.5 | 40.6 |

＊校正はJIS Z 8710(1993)、7.2.2（比較法）に準じて行いました。

＊校正に用いた恒温槽及び保冷剤は次の通りです。

製品名　　　　　	       型番　　　　　 	         製造者名

IB Carburation Systems     64L Box/IB P5/IBHYLF220L. アイ・ティ・イー株式会社

＊校正に用いた基準器は次のとおりです。

製品名　　　　    	　　   製造番号　　　　　        製造者名

デジタルハンディ温度計　　 B250884	　　　　         株式会社チノー

＊基準器はNITE（独立行政法人製品評価技術基盤機構）により認定された、JCSS認定機関で検証されています。

＊基準値は、基準器である温度計が示した値です。

2026年3月13日

東京都千代田区丸の内1-5-1

新丸の内ビルディング10F

アイ・ティ・イー株式会社

TEL: 03-6206-3101

| 試験担当者 | 承認者 |
| --- | --- |

備考：事前の承認なしに、この証明書の一部のみを複製して使用することを禁じます。