証明書番号：0000001700

温度校正証明書

以下の結果は、国家標準にトレーサブルであることを証明致します。

依頼者　アイ・ティ・イー株式会社

所在地　東京都千代田区丸の内1-5-1　新丸の内ビルディング10F

校正対象商品

|  | 製品名 | 型番 |
| --- | --- | --- |
| センサー | IB-trace TG P | 190124110002417 |

合否判定基準：器差が±0.5℃に収まっていること。

校正結果		校正年月日　2026年3月4日

| 基準値（℃） | 器差（℃） | 実際の値（℃） |
| --- | --- | --- |
| -40.40 | ±0.5 | -40.80 |
| 4.90 | ±0.5 | 4.40 |
| 40.00 | ±0.5 | 39.70 |

＊校正はJIS Z 8710(1993)、7.2.2（比較法）に準じて行いました。

＊校正に用いた恒温槽及び保冷剤は次の通りです。

製品名　　　　　	       型番　　　　　 	         製造者名

IB Carburation Systems     64L Box/IB P5/IBHYLF220L. アイ・ティ・イー株式会社

＊校正に用いた基準器は次のとおりです。

製品名　　　　    	　　   機器番号・証明書番号　       製造者名

デジタルハンディ温度計　　 MC255B012-B260691	　　　　         株式会社チノー

＊基準器はNITE（独立行政法人製品評価技術基盤機構）により認定された、JCSS認定機関で検証されています。

＊基準値は、基準器である温度計が示した値です。

2026年3月6日

東京都千代田区丸の内1-5-1

新丸の内ビルディング10F

アイ・ティ・イー株式会社

TEL: 03-6206-3101

| 試験担当者 | 承認者 |
| --- | --- |

備考：事前の承認なしに、この証明書の一部のみを複製して使用することを禁じます。